## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2057 | / | / | / | 合成可吸收外科缝线 | 1.耗材种类：R医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证：R 有 □ 无 3. R 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： R 有 □ 无 4.主要用途：移植手术中进行胆管缝合时使用。 5.关键性能指标：合成可吸收外科缝线由合成聚酯制成，线体为单股设计，无涂层，完全吸收时间90-110天。
HC1879 | / | / | / | 可吸收性外科缝线 | 适用于埋线，是结合传统针灸和现代医疗技术的一种疗法，将一根特质的羊肠线（或蛋白线）即手术缝合线埋入身体的穴位中，在体内软化、分解、液化、吸收，对穴位产生刺激作用时间长，可长达10-15天，弥补针刺治疗时间短、就诊次数多，疗效难巩固的缺点。
HC233 | 血管内超声 | 波科 | H7493932222CCMO | 一次性使用外周血管内超声诊断导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费；国家医保编码： 有 4.主要用途：适用于需要进行外周血管(下腔静脉、髂股静脉、腘静 脉、胸主动脉、腹主动脉、股腘动脉、膝下动脉)内介入治疗的患者，用于对外周血管病变的超声检查。 5.关键性能指标：1.超声性能：工作频率≥10MHz，轴向分辨率≤0.3mm，成像深度≥12mm，可清晰显示血管壁三层结构及斑块、钙化、夹层等病变；2.导管规格：工作长度≥90cm；兼容≤0.038英寸导丝，适配8F及以上鞘管，可满足多部位外周血管介入路径需求；3.安全性能：一次性无菌使用，无热原，生物相容性符合医用材料相关标准；4.系统兼容性：可与医院现有血管内超声诊断设备配套使用，支持实时成像与回撤扫描功能。
HC1999 | 荧光定量PCR仪 | 赛默飞世尔 | ABI-7500 | 高危型人乳头状瘤病毒E6/E7 区 mRNA 检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 基于多重荧光PCR技术，通过实时荧光PCR仪，进行一步法RT-PCR 核酸扩增与检测。在同一反应管中通过仪器两种荧光检测通道分别检测14种高危型HPV的E6/E7区mRNA及细胞内对照β2微球蛋白基因mRNA。
HC2113 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 斯百瑞 | OH-80N | 一次性使用加温呼吸管路 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于儿科急性呼吸窘迫、肺炎、细支气管炎、哮喘发作或拔管后呼吸支持等诊疗活动 5.关键性能指标：由螺纹加热管路、加湿水盒转接头、加湿水盒（即湿化罐）组成。
HC2114 |  |  |  | 一次性使用鼻氧管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于儿科急性呼吸窘迫、肺炎、细支气管炎、哮喘发作或拔管后呼吸支持等诊疗活动 5.关键性能指标：含有儿童使用的xxs和xs型号，由进氧接口、钢丝软管、贴脸硅胶、鼻塞、束管端子组成。