## Sheet1
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
序号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2115 | 血管斑块旋切控制装置 | 波科 | PVCN100 | 一次性使用外周血管斑块旋切导管 | 1. 耗材种类：医用耗材 2. 医疗器械注册证/备案凭证：有 3. 患者收费； 医保编码：有 4. 主要用途： 与血管斑块旋切控制装置（主机）配套使用，用于股腘动脉原发性病变的经皮腔内斑块旋切预处理治疗。通过导管头端高速旋转刀片（≥70,000转/分钟）将血管壁上的斑块、血栓、钙化等病变成分剥离，并通过主动抽吸功能将切除物排出体外，实现血管减容。适用于复杂下肢动脉病变（包括严重钙化、慢性完全闭塞、支架内再狭窄等），不可用于冠状动脉、颈动脉、髂动脉或肾动脉。 5. 关键性能指标： · 导管工作长度：≥120 cm · 刀头转速：旋切模式 ≥70,000 转/分钟；REX模式（仅抽吸）≥20,000 转/分钟 · 具备差异化切割功能：可自动弹开健康血管组织，仅切割硬化病变 · 具备主动抽吸功能 · 具备盐水灌注功能：主动灌注降温，维持管腔内等容状态 · 具备气泡检测功能：主机配有气泡感受器，检测到气泡时自动暂停工作 · 与主机连接方式：电路+水路一体化快速连接
HC2113 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 斯百瑞 | OH-80N | 一次性使用加温呼吸管路 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于儿科急性呼吸窘迫、肺炎、细支气管炎、哮喘发作或拔管后呼吸支持等诊疗活动 5.关键性能指标：由螺纹加热管路、加湿水盒转接头、加湿水盒（即湿化罐）组成。
HC2114 |  |  |  | 一次性使用鼻氧管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于儿科急性呼吸窘迫、肺炎、细支气管炎、哮喘发作或拔管后呼吸支持等诊疗活动 5.关键性能指标：含有儿童使用的xxs和xs型号，由进氧接口、钢丝软管、贴脸硅胶、鼻塞、束管端子组成。
HC2051 |  |  |  | 耳穴压豆贴 | 1.耗材种类： 医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码：无 4.主要用途：59个科室开展此中医项目，需穴位压力刺激贴 5.由医用压敏胶（丙烯酸酯类/硅酮类，不含甲醛、重金属等有害杂质）、压迫介质（种子类需经脱毒灭活处理，合成介质需明确材质如医用硅胶/树脂）、背衬材料（透气无纺布/水刺布，不含荧光剂）组成； 初粘力（≥10号钢球滚落高度，符合GB/T 4852）、剥离强度（≥0.3 N/mm，剥离时无残胶残留皮肤）；透气率≥3000 g/(m²·24h)（依据GB/T 19703），避免皮肤闷热红肿；正常皮肤贴敷时长≥8h，运动/出汗环境下≥4h，无脱落、翘边； 密封条件下保质期≥2年（明确储存环境后）；