## Sheet1
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
序号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2116 | / | / | / | 尿失禁悬吊带 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于治疗女性压力性尿失禁，通过在尿道中段植入悬吊带提供支撑，改善咳嗽、打喷嚏或运动时出现的尿液不自主漏出症状。 5.关键性能指标：具有良好的生物相容性、无菌性及无热原性；材料为细直径聚丙烯纤维，具备足够的拉伸强度和结构稳定性，在体内长期植入条件下不易发生断裂、降解或性能失效，并满足组织相容及孔径结构要求以利于组织长入。
HC2117 | / | / | / | 盆底修复系统 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于女性盆腔器官脱垂的外科治疗（泌尿外科/盆底重建领域），通过腹腔镜辅助经阴道入路将子宫及相关盆腔结构复位，并行腹壁悬吊固定，以重建盆底支持系统，改善脱垂相关症状及伴随的排尿功能障碍。 5.关键性能指标：具有良好的生物相容性与无菌性；植入材料为医用级聚合物，具有足够的力学强度、抗拉性能及结构稳定性，网片孔径及结构满足组织长入要求；固定系统具有可靠的锚定强度及连接稳定性，在长期植入条件下不易发生断裂、脱落、明显形变或性能失效。
HC2118 | / | / | / | 尿道测压导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于下尿路功能障碍患者的尿流动力学检查过程中，在膀胱充盈或排尿阶段测量尿道内压力变化，评估尿道关闭功能及尿道压力特征，为压力性尿失禁、尿道功能异常等疾病的诊断与鉴别提供客观依据。 5.关键性能指标：导管具备稳定的压力传导性能、良好的柔韧性与抗折性，压力测量准确、响应及时、误差可控，在尿动力学检查过程中能够可靠反映尿道压力变化，并与测量系统稳定连接，无泄漏或功能失效。
HC2119 | / | / | / | 直肠测压导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于尿流动力学检查中，通过测量直肠内压力作为腹压（Pabd）参考信号，与膀胱内压同步记录，用于计算逼尿肌压力（Pdet），以排除腹压干扰，提高下尿路功能评估的准确性。 5.关键性能指标：应具有良好的生物相容性及无菌性；导管应能稳定、准确传递直肠内压力变化信号，具备良好的柔软性、抗折性及抗拉性能，在尿动力学检查过程中能够可靠反映腹压变化，与测量系统连接稳定，无泄漏、堵塞或信号失真。
HC2120 | 内窥镜图像处理器 三维胸腹腔内窥镜及附件 | 蛇牌 | PV630 PV632 | 三维胸腹腔内窥镜及附件- 一次性使用内窥镜保护鞘 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：与内窥镜图像处理器配合使用，用于胸腔腹腔内窥镜检查和手术治疗中成像 5.关键性能指标：工作长度为≥310mm，直径≥10mm。射线杀菌，无菌包装，一次性使用。
HC2121 | / | / | / | 经皮穿刺鞘 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：经皮鞘穿刺组用作7腔漂浮导管的导入和支撑。 5.关键性能指标：配合7腔漂浮导管，监测高端血流动力学参数监测（EF/CCO/RVEDV等）。
HC2122 | Plasauto血液净化装置 | 日本旭化成 | Plasauto∑ | 血液净化用回路 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于血浆交换疗法、白细胞吸附疗法、血细胞去除疗法，是与患者、血浆成分分离器、二级处理膜(血浆成分分离器、选择性血浆成分吸附器、血浆吸附器)、置换液、白细胞吸附器连接用的管路。 5.关键性能指标：具有药液注入、采血部，可以从该部位进行抗凝剂等药液的注入或采血。具有气闸及滤过网，可防止空气混入患者体内。由血液侧管路（动脉管路、静脉管路）和液侧管路（血浆分离管路、返浆管路、其他辅助管路）构成。
HC2123 | 血液灌流机 | 珠海健帆 | JF-800A | DNA免疫吸附柱 | 1.耗材种类：R医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： R 有 □ 无 3. R患者收费 R 项目收费 ；国家医保编码：R 有 □ 无 4.主要用途：对抗DNA抗体、抗核抗体的特异性识别和吸附，用于系统性红斑狼疮的治疗。 5.关键性能指标：①吸附剂：炭化树脂上固定小牛胸腺DNA；②柱体材料：聚碳酸酯；③吸附剂装量：220-230ml；④血室容量：105±10 mL；⑤产品性能：对抗DNA抗体、抗核抗体的特异性识别和吸附能力；⑥适用范围：系统性红斑狼疮。
HC2124 | / | / | / | 药物涂层球囊 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：该产品适用于血液透析患者的自体动静脉瘘（AVF）透析通路狭窄病变的扩张治疗。 5.关键性能指标： 1、球囊直径5mm-8mm。 2、球囊长度40mm-60mm。
HC2125 | / | / | / | 一次性使用血液灌流器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：该产品主要与血液净化装置和血液透析器联合使用，用于体外循环血液灌流，清除终末期肾病患者体内的中大分子毒素 5.关键性能指标： 1、装量 ≥130ml。 2、罐体内部可耐受压力100KPa，按行业产品标准检测，戊巴比妥钠浓度下降率不低于90%，β2-MG下降率不低于90%。 3、灭菌方式：高温蒸汽灭菌。 4、柱体材料：聚丙烯（PP）。
HC2126 | / | / | / | 血液透析滤过器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：适用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析和血液透析滤过治疗。 5.关键性能指标：产品空心纤维有效膜面积≥1.6㎡,采用PET性能增强技术与波浪形结构，膜束中规律布设空间纱，避免膜丝重叠，保证透析液均匀分布
HC2127 | / | / | / | 血液净化装置的体外循环血路 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于血液透析和血液滤过治疗项目使用。 5.关键性能指标：无菌耗材，一次性使用，可用于血液透析及滤过治疗项目使用。
HC2128 | / | / | / | 医用一次性防护服 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码：无 4.主要用途：用于医院感染防控，可有效阻断病原体、体液与颗粒物渗透，满足发热门诊、急诊、手术室、隔离病区等高风险场景防护需求，降低交叉感染风险。为临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护作用。 5.关键性能指标： 灭菌级产品； 符合国标 GB 19082-2023《医用一次性防护服技术要求》; 抗渗水性：防护服材料及接缝处抗静水压等级不低于1 级； 表面抗湿：防护服材料外侧面沾水等级不低于3级； 抗合成血液穿透性： 等级不低于 2级； 断裂强力：防护服的断裂强力不低于 45N; 撕破强力：防护服的撕破强力不低于 10N; 抗刺穿强力：防护服的抗刺穿强力不低于 5N; 接缝强力：防护服的接缝强力不低于30N; 颗粒过滤效率：防护服材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于 70%; 抗噬菌体穿透性：级别不低于1级； 透湿率：防护服材料透湿率不低于 3500g/(m2.24h); 抗静电性：防护服的带电量不大于 0.6μC／件； 款式需求：连身式，单独配有靴套，尺码齐全。
HC2129 | / | / | / | 止血阀型撕开鞘组件 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：心脏起搏器植入手术中，建立静脉入路通道，引导电极导线送入心脏。 5.关键性能指标：具有止血阀，鞘管有效长度10-25CM，鞘管内径7F-9F。
HC2130 | / | / | / | 一次性旋切取芯活检针 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：1)通过二氧化碳冷冻技术，冻滞人体软组织获取标本进行活检，如肺、乳腺、甲状腺、淋巴结、肝胆脾胰肾等 2)适用于磨玻璃结节、乳腺结节、钙化结节、囊实性病灶等疏松不易成型的病灶 3)淋巴结毗邻血管/神经的高风险病灶 4)体积较小，不易捕捉的微小结节 5)质地变软坚韧不易穿刺的病灶 5.关键性能指标：1）刚性/韧性：符合GB/T18457-2015规定 2）B超可探测性：引导针及切割套管在B超显影下清晰可见 3）冷冻技术：-1℃-20℃极速冷冻，固定病灶，避免击发时的偏离效应，确保活检位点的精准性 4）安全性：零射程，无弹簧前冲动作，安全应对血管神经密集的高风险部位 5）规格型号：14G-18G
HC2131 | / | / | / | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途： 适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位 5.关键性能指标： 材质：穿刺针不锈钢，定位钩：镍钛合金，定位线超高分子量聚乙烯；四勾定位、柔性尾线、旋转解锁、可控释放、腔镜专用刻度； 外径：≤20F，有效长度≤150mm； 采用环氧乙烷气体灭菌，产品无菌。
HC2132 | 血液成份分离机 | 四川南格尔生物科技有限公司 | HDS928 | 一次性使用单采血液成份分离器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：配合血液成份分离机完成PRP采集、红细胞采集及去除、血小板采集及去除，体外循环抗凝。 5.关键性能指标：单针杯式分离，含配套的收集袋、转移袋、盐水补偿管路、保存袋、一次性使用塑料血袋。
HC2133 | / | / | / | 胆道支架 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于缓解恶性胆道肿瘤的症状，胆道支架为胆道梗阻性疾病诊疗必需耗材，主要用于恶性胆道梗阻、良性胆道狭窄等疾病的姑息性治疗或内镜下引流治疗。 5.关键性能指标：耗材类：无菌，需要推送器直径6Fr，支架直径8mm，长度8cm的镍钛合金支架
HC2134 | / | / | / | 胆道支架及导引系统 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流。 5.关键性能指标：耗材类：无菌，需要直径7Fr，长度7cm，10cm，12cm的双猪尾塑料支架。
HC2135 | / | / | / | 鼻胆引流管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于通过鼻通道插入一条留置引流管做内窥镜下胆管引流，该引流管与人体接触时间大于24小时，小于30天。 5.关键性能指标：耗材类：无菌，需要直径7Fr的双猪尾鼻胆引流管。
HC2136 | / | / | / | 逆行性胰/胆管造影导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于在内窥镜下胰胆管系统插管，进行逆行性胰管、胆道造影检查。 5.关键性能指标：耗材类：无菌，需要三腔造影导管。
HC2137 | / | / | / | 胆道扩张导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有无 4.主要用途：用于在荧光屏监视下，沿导丝经口腔或鼻腔插入胆道，进行胆道狭窄的扩张。 5.关键性能指标：耗材类：无菌，需要直径6、7、8.5、9Fr四个型号
HC2138 | / | / | / | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：与超声内窥镜配套使用，用于对病变组织（胃肠道黏膜下损伤和壁外损伤）进行超声引导下细针穿刺活检和组织取样。 5.关键性能指标：1. 针头钴铬合金斜面激光雕刻；圆头针芯22G/19G，双斜面大切口；2. 弹簧按压锁定锁。
HC2139 |  |  |  | 一次性使用高频乳头切开刀 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）下十二指肠乳头括约肌切开、胆道狭窄扩张、胰管引流等胆胰系统疾病的微创诊疗操作，可适配配套的软性内镜及高频电发生器设备使用。 5.关键性能指标：采用医用级不锈钢/高分子聚合物材质，有效工作长度范围：1500mm-3000mm，适配不同规格软性内镜操作需求， 切割丝伸出长度范围：2mm-10mm，绝缘层耐压≥2000V，支持双腔/三腔结构，可同步实现导丝置入、造影剂注射、组织切割操作，无需反复更换器械；远端配备高辐射不透性标记，可在透视下清晰确认器械尖端位置，可兼容市面主流同类型高频电刀主机、软性内镜的标准接口。
HC2140 | / | / | / | 髋关节假体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：该假体用于髋关节复杂翻修手术及严重畸形的股骨头坏死、髋关节炎、髋臼发育不良等初次髋关节置换手术，实现关节功能重建与长期稳定性。 5.关键性能指标：组配型假体，可匹配不同类型髓腔。前倾角可调，袖套采用电子束熔融工艺，3D打印骨小梁结构设计，远端齿条，抗旋转，柄长加长，可用于初次及翻修手术，规格全，适合髋关节复杂翻修手术及严重畸形的股骨头坏死、髋关节炎、髋臼发育不良等初次髋关节置换。
HC2141 | / | / | / | 髋关节翻修假体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：该假体用于复杂髋关节翻修置换手术、股骨粗隆间骨折及严重骨缺损等初次髋关节置换手术，实现关节功能重建与长期稳定性。 5.关键性能指标：适配各类骨缺损，配套垫块、加强环及植骨系统，恢复解剖旋转中心，多孔骨长入表面设计，加长柄远端锚固，抗下沉、抗旋转，低磨损摩擦，降低骨溶解风险，锥部连接稳定，抗腐蚀，规格全，可术中调整长度、偏心距及前倾角，高脱位安全阈值，促进骨长入及长期稳定固定，适用于复杂初次置换及髋关节翻修手术。
HC2142 | / | / | / | 膝关节假体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：该假体用于复杂的内侧或外侧膝关节单髁置换等手术，实现关节功能重建与长期稳定性。 5.关键性能指标： 解剖型设计，高交联聚乙烯衬垫，耐磨损、抗氧化、抗老化，多孔表面促进骨长入，高疲劳强度，抗压、抗弯、抗冲击，优化运动学轨迹，提高屈曲活动度及下蹲功能，耐腐蚀，生物相容性良好，加工精度高，降低磨损、松动及脱位风险，满足复杂初次膝关节单髁置换长期使用需求。
HC2143 | / | / | / | 膝关节翻修假体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：该假体用于复杂膝关节翻修置换手术、合并韧带功能不良或其他严重骨缺损的初次膝关节置换等手术，实现关节功能重建与长期稳定性。 5.关键性能指标：模块化翻修假体，配套垫块、延长柄及加强构件，可重建大范围骨缺损，恢复关节线及下肢力线，多孔骨长入界面设计，加长柄远端锚固，抗下沉、抗旋转，高约束髁型及旋转铰链结构，可补偿韧带缺损及软组织松弛，高疲劳强度，抗弯曲、抗扭转，规格全，可术中调整偏心距、对线角度及垫片厚度，高交联抗氧化聚乙烯衬垫，耐磨损、抗老化，耐腐蚀，生物相容性良好，提高屈曲活动度，降低松动及脱位风险，适用于复杂膝关节翻修手术及严重骨缺损、韧带功能不全等患者。
HC2144 | / | / | / | 踝关节假体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：该假体用于踝关节初次或部分翻修置换手术，实现踝关节功能重建与长期稳定性。 5.关键性能指标：解剖型全踝关节假体，匹配胫骨及距骨生理曲面，保留背伸跖屈活动，高交联聚乙烯衬垫，耐磨损、抗蠕变，多孔骨长入界面设计，促进骨整合，抗下沉、抗旋转，高疲劳强度，抗压、抗剪切、抗冲击，优化限位结构，增强关节稳定性，减少移位及脱位风险，高精度加工工艺，关节面配合精准，耐腐蚀，生物相容性良好，优化应力传导，降低骨吸收及松动风险，适用于终末期踝关节炎及复杂踝关节重建患者。
HC2145 | / | / | / | 肘关节假体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：该假体用于肘关节初次或部分翻修置换手术，实现肘关节功能重建与长期稳定性。 5.关键性能指标：解剖型肘关节假体，适配肱骨及尺骨不同髓腔结构，高交联聚乙烯衬垫，耐磨损、抗蠕变，多孔骨长入或骨水泥固定设计，抗下沉、抗旋转，高疲劳强度，抗折弯、抗扭转、抗疲劳，高稳定性约束结构，可补偿韧带功能不足，降低脱位及不稳风险，优化应力传导，减少骨吸收及松动，高精度加工工艺，关节面配合精准，耐腐蚀，生物相容性良好，规格全，可配备加长柄及翻修组件，适用于复杂肘关节置换及翻修手术。
HC2146 | / | / | / | 肿瘤关节假体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：该假体用于复杂、严重组织缺损的膝关节翻修置换手术、骨与软组织肿瘤等严重骨及软组织缺损的复杂初次膝关节置换手术，实现关节功能重建与长期稳定性。 5.关键性能指标：钴铬钼合金及 Ti6Al4V 合金组合设计，高强度、抗疲劳、耐腐蚀，超高分子量聚乙烯衬垫，耐磨损、抗蠕变，减少磨损颗粒产生；旋转铰链结构设计，提供高约束稳定性，适用于严重骨与软组织缺损、韧带功能缺失及复杂膝关节翻修手术。
HC1902 | 液相色谱串联质谱检测系统LC/MS/MS System | AB SCIEX | AB SCIEX Triple QuadTM 4500MD | 样本萃取液(同型半胱氨酸代谢通路检测) | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于同型半胱氨酸代谢通路检测 5.关键性能指标： 检测线性范围：同型半胱氨酸1.0~100 μmol/L，半胱氨酸在5~500 μmol/L，甲硫氨酸2~200 μmol/L； 精密度：CV≤15.0%； 准确度：准确度应在85.0%~115.0%范围内。 定量限：同型半胱氨酸1.0 μmol/L，半胱氨酸在5 μmol/L，甲硫氨酸2 μmol/L。
HC2147 | 医学显微图像分析系统 | 浙江瑞生 | RS-2011A | 异常糖链糖蛋白（TAP）检测试剂盒（凝集法） | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于定性检测人指端末梢新鲜全血、静脉抗凝全血样本中的异常糖链糖蛋白。 5.关键性能指标：由凝聚素分散蓝CR-E(分子式C19H18N602)、 蒸馏水、氢氧化钠组成。
HC2148 | 自体血回收机 | 费森尤斯 | CATSmart | 自体血回输机耗材 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：在麻醉科手术室中用于患者术中自体血液回收。 5.关键性能指标：1、回收的红细胞成品血红细胞压积恒定≥60%以上 ，不会受到清洗速度快慢从而影响血红细胞压积。（主要包含：1、ATS吸管 2、ATR120储血罐 3、AT1自身输血套件） 2、100％去除失血中的不溶解脂肪 3、肝素清除率 大于99.9% 4、最低回收血量低至15ml 5、最快处理速度高至100ml/min 6、离心机转速：0－2400转／分
HC2149 | ATP荧光检测仪 | 三体宏科 | ST-ATP-T | ATP生物荧光检测拭子 | 1.耗材种类：其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： 无 3.国家医保编码：无 4.主要用途：配套ATP荧光检测仪使用。 5.关键性能指标：主要由密封帽、密封管及棉签三部分组成。检测结果时间≤15S，可长时间冷藏保存。
HC2150 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 长沙湾诺医疗科技有限公司 | NNO-A | 呼出气一氧化氮检测仪一氧化氮检测器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于测量人体呼出气体中的一氧化氮浓度 5.关键性能指标：1.测试范围：3ppb－2000ppb；2.分析时间：≤60秒；3.检测下限：3ppb；4.准确性（与标准配气的比较）：误差±3ppb或±10%；5.重复性：相对偏差CV应在±10％内；6.线性≥0.96；7.稳定性：测量间隔在2.5小时内的浓度变化率小于±10％。
HC617 | 经皮监测仪 | 雷度米特 | TCM400 | 固定环
HC2153 | / | / | / | 外周刻痕球囊扩张导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：用于经皮动脉球囊扩张术，适用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的血管病变。 5.关键性能指标：由球囊导管和固定刻痕件（横截面为三角形）两部分组成
HC2151 | / | / | / | 单分支胸主支架 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：用于累及左锁骨下动脉（LSA）的Stanford B型主动脉夹层或动脉瘤的患者 5.关键性能指标：金属支架材料为镍钛合金，覆膜材料为聚酯材料。
HC2152 | / | / | / | 髂动脉分支型覆膜血管内支架系统 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：用于治疗腹主动脉瘤合并髂动脉瘤或孤立性髂总动脉瘤 5.关键性能指标：由覆膜支架和输送器组成。覆膜支架为两体式组件结构，包括1个髂动脉分支主体支架和1个髂内分支支架或者覆膜支架。支架带有不透射线金标记，由覆膜部分(材质为膨体聚四氟乙烯/氟化乙丙稀/涤纶/聚四氟乙烯）和镍钛合金丝制成，被包束或者装载于输送系统的前端。输送系统由旋钮、释放线或释放手柄以及导管或鞘管组成。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。